拉曼仪器操作中不规范操作或故障的注意事项

- 注意仪器的开关机的顺序。

- 激光器是有一定寿命的，不规范的开或关激光器，会导致激光器寿命严重下降。开514激光器时，先开电源，风冷系统启动，再拧开激光器的钥匙。关激光器时，先把钥匙关闭，等待5-10分钟，待风冷系统的风扇停了以后，再关激光器的电源。不用的时候将激光器的功率调到最小，延长激光器的寿命。

- 785的激光器由主机供电，开主机后，再开激光器。关闭时，先关激光器，再关主机，否则突然断电会损坏激光器的寿命。

- 仪器显微镜平台的物镜，物镜是容易污染和损坏的部件，操作过程中不要将样品太靠近物镜，挥发性样品需密封。

- 拉曼的零部件都是光学凸透镜或是平面镜，表面都是镀有机或是无机膜的，在潮湿和有机溶剂环境中镀膜都会降解，仪器性能下降。因此，不要将水和挥发性的有机溶剂带入光谱室

六，一旦仪器出现故障，如死机等，应及时通知值班人员，不得自行处理。

七，为防止电脑中毒，严禁在仪器设备上使用外来U盘和光盘，所有测试数据均在实验结束后由相关负责教师通过email发送。

备注：上机时，由于不规范操作，导致仪器性能下降的，尤其是激光器的不规范开关机，显微镜物镜的污染，每次不规范操作补偿2000元。导致仪器损坏严重的，另行补偿。