高分辨透射电镜操作中易发生危险或故障的注意事项

（JEM-2100）

- 该仪器正常情况下严禁关真空，因此正常情况下不得触碰关机开关。

- 该仪器必须确保达到允许的真空度才能打开灯丝电流，否则将污染、损坏仪器。

- 该仪器样品杆非常脆弱，使用时必须轻拿轻放，严禁样品杆掉落。

- 该仪器CCD相机非常贵重（价值约10万美金），强光照射下瞬间损坏，为保护CCD相机，除用CCD相机观察和拍照外，其他所有操作必须落下荧光板方可进行。

- 利用CCD相机观察和拍照时，必须在保证荧光屏电流密度（Current density）< 80 pA/cm2的条件下才能翻起荧光屏，在整个使用过程中（包括放大图片、缩小图片、移动样品、聚焦样品等）必须保证相机上监测荧光板电流的光标置于绿色区域的最前端，一旦该光标进入红色区域，相机瞬间损坏。在不能保证相机安全的情况下，必须落下荧光板再进行样品操作。

- 更换样品前必须先关闭灯丝电流，否则容易导致高压断开。

- 拔出样品杆前，必须将样品杆归零，否则将损坏样品杆。

- 未经培训老师允许，严禁擅自调节仪器，改变仪器的各类电脑设置。

- 该仪器需通过冷阱来提高真空度，冷阱中缺少液氮后仪器真空度会急剧下降至离子泵关闭，因此每日超过17:00时，冷阱中需添加一次液氮，当日所有测试结束，关闭灯丝电流、高压、离子泵开关并拔出样品杆后，必须将冷阱中的液氮烘干，否则仪器真空度会下降。

- 最后使用仪器者必须确认CCD相机完全正常，荧光板落下，关闭灯丝电流、高压，归零样品杆，烘烤上冷阱，将桌面整理干净后方可离开。

- 所有测试数据均需按规定存放在指定文件夹内，为防止电脑中毒，严禁在仪器设备上使用外来U盘，所有数据必须用光盘刻录。